## Sheet1
id | cliente | cidade | estado | equipamento | tipo_servico | tecnico_responsavel | telefone_tecnico | confirmado | data_agendamento | endereco | responsavel_hospital | contato_responsavel | pendencias | status | checkin_hora | checkout_hora | tempo_atendimento | checklist_pop | assinatura_cliente | assinatura_tecnico | pre_atendimento | foto_evidencia | cnpj | cep | email | whatsapp | endereco_fiscal | tipo_contrato | instrumento_necessario | etapa_preventiva | orcamento_anexo | condicao_pagamento | valor_os | defeito_relatado | condicao_inicial | problemas_encontrados | causa_raiz | servico_executado | parametros_medidos | observacoes_gerais | condicao_final | foto_depois | assinatura_cliente_img | sync_hash | peca_baixada_ref | tecnico_auxiliar | video_evidencia | formulario_anexo | data_ultima_calibracao | data_validade_calibracao | certificado_calibracao | requer_calibracao_anual
1 | HOSPITAL SAO CARLOS | FORTALEZA | CE | COMPACTO PLUS 300 | PREVENTIVA | ANTONIO | 5585911111111 | SIM | 2026-10-18 | AVENIDA PONTES VIEIRA, 2531 - DIONISIO TORRES, FOTALEZA | SRA. DAMARES | 5585996197923.0 | É NECESSARIO SUBSTITUIR O BOTAO DA PERA | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO | BOTAO ANTIVANDALIMO 22MM |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
2 | HOSPITAL UNICLINIC | FORTALEZA | CE | RX FIXO ALTUS | PREVENTIVA | ARQUIMEDES |  | NAO | 2026-11-23 |  |  |  | [CONCLUÍDO - PROPOSTA APROVADA] Peça PLACA DE FONTE DE ALTA TENSÃO validada e aplicada em definitivo. | CONCLUÍDO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL |  |  |  | 1x PLACA DE FONTE DE ALTA TENSÃO | [6 empty] | SIM
3 | HOSPITAL UNICLINIC | FORTALEZA | CE | RX FIXO PHILIPS | PREVENTIVA | TONY | 5585933333333 | NAO | 2026-11-20 |  |  |  | [PEÇA DE TESTE RETIRADA] SENSOR DE TEMPERATURA DEVOLVIDA AO ESTOQUE. MOTIVO: FALHA NA VERDADE ERA NO CABO DE ATERRAMENTO. PEÇA DE TESTE RETIRADA INTACTA. | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [7 empty] | 20/01/2026 | 20/01/2027 | LAUDO-RX-2026-55 | SIM
4 | HOSPITAL UNICLINIC | FORTALEZA | CE | RX FIXO ALTUS | PREVENTIVA | ANTONIO |  | NAO | 2026-11-30 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
5 | HOSPITAL UNICLINIC | FORTALEZA | CE | RX TRANSP VMI | PREVENTIVA | MARCOS |  | NAO | 2026-12-05 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
6 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | DO (PATIO). | PREVENTIVA | GABRIEL |  | NAO | 2026-12-05 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
7 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | MM (PATIO). | PREVENTIVA | PAULO |  | NAO | 2026-11-01 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [7 empty] | 02/10/2025 | 02/10/2026 | LAUDO-RAD-2025-88 | SIM
8 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | DO (SALESIANO). | PREVENTIVA | YASMIM |  | NAO | 2026-12-01 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
9 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | RX XR6000 (SALESIANO). | PREVENTIVA | ANTONIO |  | NAO | 2026-10-14 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
10 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | MM (SALESIANO). | PREVENTIVA | MARCOS |  | NAO | 2026-10-20 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [7 empty] | 02/10/2025 | 02/10/2026 | LAUDO-RAD-2025-88 | SIM
11 | CLINICA IMEDIATA | ARARIPINA | PE | RX VMI COMPACTO 500 | PREVENTIVA | GABRIEL |  | NAO | 2026-10-16 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
12 | CLINICA IMEDIATA | ARARIPINA | PE | DO | PREVENTIVA | LEONARDO |  | NAO | 2026-10-16 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
13 | CLINICA IMEDIATA | ARARIPINA | PE | MM SIEMENS | PREVENTIVA | YASMIM |  | NAO | 2026-10-16 |  |  |  | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [7 empty] | 08/11/2025 | 08/11/2026 | LAUDO-RAD-2025-104 | SIM
14 | CDI PETROLINA | PETROLINA | PE | TC BRIGTHSPEED | CORRETIVA | NETTO | 55859999150273.0 | SIM | 2026-10-19 | RUA TOBIAS BARRETO, 7, CENTRO, PETROLINA | KEZIO | 87981061283.0 | SOLICITAR NOBREAK | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [7 empty] | 15/03/2026 | 15/03/2027 | LAUDO-TC-2026-12 | SIM
15 | JOÃO DA LUZ | TAUA | CE | TC CT/E |  | ARQUIMEDES |  | SIM | 2026-10-15 |  |  |  |  | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
16 | CDI PETROLINA | PETROLINA | PE | RAIO-X - PHILIPS COMPACTO PLUS [N/S: 1234564 ¦ FAB: 2002 ¦ LOCAL: SALA 01 ¦ STATUS: FAZER VISTORIA] | PREVENTIVA | A DEFINIR |  | NÃO |  | RUA TOBIAS BARRETO, 7, CENTRO, PETROLINA | KEZIO | 87981061283.0 | [CONCLUÍDO] | CONCLUÍDO | 15/10/2026 23:13 |  |  | POP/IT VALIDADO ¦ OBS: | VITORIANO | A DEFINIR | [7 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
17 | CDI PETROLINA | PETROLINA | PE | MAMÓGRAFO - VMI COMPACTO [N/S: 123456414 ¦ FAB: 2008 ¦ LOCAL: SALA 03 ¦ STATUS: EM FUNCIONAMENTO] | PREVENTIVA | ARQUIMEDES | 5585977777777 | NÃO |  | RUA TOBIAS BARRETO, 7, CENTRO, PETROLINA | KEZIO | 87981061283.0 | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
18 | CDI PETROLINA | PETROLINA | PE | MAMÓGRAFO - SIEMENS MAMOMAT [N/S: 1478521 ¦ FAB: 1999 ¦ LOCAL: MM ¦ STATUS: EM FUNCIONAMENTO] | PREVENTIVA | A DEFINIR |  | NÃO |  | RUA TOBIAS BARRETO, 7, CENTRO, PETROLINA | KEZIO | 87981061283.0 | SEM PENDENCIAS APARENTES | ATIVO | [13 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
19 | JOÃO DA LUZ | TAUA | CE | RAIO-X - INTERCAL CR125 [N/S: 1232123 ¦ FAB: 1995 ¦ LOCAL: SALA 01 ¦ STATUS: EM FUNCIONAMENTO] | PREVENTIVA | A DEFINIR |  | NÃO |  |  |  |  | [CONCLUÍDO] REALIZADO LIMPEZA ECOM ASPIRADOR DO SLIPRING E BRUSHBLOCK. TESTES OPERACIONAIS DE FUNCIONAMENTO. PHANTOM SIMULANDO PACIENTE. | CONCLUÍDO |  |  |  | POP/IT VALIDADO ¦ OBS: REALIZADO LIMPEZA ECOM ASPIRADOR DO SLIPRING E BRUSHBLOCK. TESTES OPERACIONAIS DE FUNCIONAMENTO. PHANTOM SIMULANDO PACIENTE. | KATIA | 12345625 | [7 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [10 empty] | SIM
20 | CDI PETROLINA | PETROLINA | PE | TC BRIGTHSPEED | PREVENTIVA (COM CHECKLIST POP/IT) | NETTO | 85999150273.0 | SIM |  | RUA TOBIAS BARRETO, 7, CENTRO, PETROLINA | KEZIO | 87981061283.0 | [CONCLUÍDO] | CONCLUÍDO |  |  |  | POP/IT VALIDADO ¦ OBS: | LUCIANO | VALFREDO V. O. NETTO - CFT | [CÓDIGO ERRO: 3058] [SINTOMA: FALHA DE LIGAÇÃO / FONTE] [TESTES PRÉVIOS: DESLIGADO QUADRO DE FORCA] | UPLOADS_OS\CAPTURA DE TELA 2026-09-13 122207.PNG | [5 empty] | CONTRATO |  |  |  |  | 0 |  | OPERACIONAL | [5 empty] | LIBERADO PARA USO NORMAL | [7 empty] | 15/03/2026 | 15/03/2027 | LAUDO-TC-2026-12 | SIM
21 | HOSPITAL SAO CARLOS | FORTALEZA | CE | COMPACTO PLUS 300 | CORRETIVA | EQUIPE EMED PLANTÃO | (85) 3254-2929 | SIM | 2026-10-20 | AVENIDA PONTES VIEIRA, 2531 - DIONISIO TORRES, FOTALEZA | SRA. DAMARES | 5585996197923.0 | [P1 - EMERGÊNCIA MÉDICA] CHAMADO TESTE DEMONSTRATIVO EMEDONLINE: FALHA NO CONSOLE OPERACIONAL E QUEDA DE FEIXE. | ATIVO |  |  |  | ENERGIA: 🟢 Não foi observada ¦ DISJ: 🟢 Normal (Nenhum des ¦ REBOOT: 🔄 Sim, reiniciamos e |  | EQUIPE EMED PLANTÃO - CFT | [EMEDONLINE] Chamado teste demonstrativo EmedOnline: Falha no console operacional e queda de feixe. ¦ [REDE ELÉTRICA: 🟢 Não foi observada oscilação (Fornecimento normal)] [DISJUNTOR/NOBREAK: 🟢 Normal (Nenhum desarme ou alarme sonoro)] [REINICIALIZAÇÃO: 🔄 Sim, reiniciamos e o erro persistiu] [SINAIS: 🟢 Nenhum ruído ou aquecimento (Erro apenas no display)] ¦ Solicitante: SRA. DAMARES |  | Não cadastrado |  |  | 5585996197923.0 | AVENIDA PONTES VIEIRA, 2531 - DIONISIO TORRES, FOTALEZA | CONTRATO | MALETA DE CALIBRAÇÃO PADRÃO | CORRETIVA EMEDONLINE |  |  | 0 | CHAMADO TESTE DEMONSTRATIVO EMEDONLINE: FALHA NO CONSOLE OPERACIONAL E QUEDA DE FEIXE. | PARADO (INOPERANTE) |  |  |  |  | Chamado aberto via EmedOnline em 20/10/2026 18:08. | EM ATENDIMENTO |  |  |  |  | NENHUM (INDIVIDUAL) | [5 empty] | SIM
22 | HOSPITAL SAO CARLOS | FORTALEZA | CE | COMPACTO PLUS 300 | CORRETIVA | LEONARDO | (85) 3254-2929 | SIM | 2026-10-20 | AVENIDA PONTES VIEIRA, 2531 - DIONISIO TORRES, FOTALEZA | SRA. DAMARES | 5585996197923.0 | [P1 - EMERGÊNCIA MÉDICA] EQUIPAMENTO NAO ESTA DISPARANDO, AO TENTAR REALIZAR O EXAME O MESMO NAO GIRA O ANODO. | ATIVO |  |  |  | Quadro / P: 🟢 Fornecimento normal (PD ¦ Gantry & M: 🟢 Gantry energizado, rota ¦ Console de: 🟢 Console inicializa norm |  | LEONARDO - CFT | [EMEDONLINE - TOMOGRAFIA] Equipamento nao esta disparando, ao tentar realizar o exame o mesmo nao gira o anodo. ¦ [Quadro / PDU / Estabilizador: 🟢 Fornecimento normal (PDU e Nobreak/Estabilizador operacionais)] [Gantry & Mesa: 🟢 Gantry energizado, rotação livre e mesa movimenta normalmente] [Console de Operação: 🟢 Console inicializa normalmente e abre tela de exames] ¦ Solicitante: SRA. DAMARES | C:\Users\vitor\OneDrive\Desktop\Sistema Emed\uploads_os\FOTO_EMEDONLINE_20261020_224345_Captura de tela 2026-10-13 233530.png | Não cadastrado |  |  | 5585996197923.0 | AVENIDA PONTES VIEIRA, 2531 - DIONISIO TORRES, FOTALEZA | CONTRATO | SUGESTÃO GERAL DE ATENDIMENTO | CORRETIVA EMEDONLINE (TOMOGRAFIA) |  |  | 0 | EQUIPAMENTO NAO ESTA DISPARANDO, AO TENTAR REALIZAR O EXAME O MESMO NAO GIRA O ANODO. | PARADO (INOPERANTE) |  |  |  |  | Chamado aberto via EmedOnline (TOMOGRAFIA) em 20/10/2026 22:43. | EM ATENDIMENTO |  |  |  |  | NENHUM (INDIVIDUAL)
24 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | DO (SALESIANO). | CORRETIVA | EQUIPE EMED PLANTÃO | (85) 3254-2929 | SIM | 2026-10-20 | FORTALEZA - CE | ZELIA | 859858585858585 | [P2 - PROGRAMADO] - ERRO DE REINICIALIZACAO DE SCANNER, FOI REINICIADO E VOLTOU A FUNCIONAR. | ATIVO |  |  |  | Fonte HV &: 🟡 Oscilação momentânea na ¦ Mesa, Braç: 🟢 Braço C desliza suaveme ¦ Computador: 🟢 Software comunica norma |  | EQUIPE EMED PLANTÃO - CFT | [EMEDONLINE - DENSITOMETRIA] - erro de reinicializacao de scanner, foi reiniciado e voltou a funcionar. ¦ [Fonte HV & Alimentação: 🟡 Oscilação momentânea na rede elétrica] [Mesa, Braço C & Shutter: 🟢 Braço C desliza suavemente sobre a mesa e shutter abre normal] [Computador & Cabos HV: 🟢 Software comunica normalmente com o equipamento] ¦ Solicitante: Zelia | C:\Users\vitor\OneDrive\Desktop\Sistema Emed\uploads_os\FOTO_EMEDONLINE_20261020_233854_Captura de tela 2026-10-13 230859.png | Não cadastrado |  |  | 859858585858585 | Fortaleza - CE | CONTRATO | SUGESTÃO GERAL DE ATENDIMENTO | CORRETIVA EMEDONLINE (DENSITOMETRIA) |  |  | 0 | - ERRO DE REINICIALIZACAO DE SCANNER, FOI REINICIADO E VOLTOU A FUNCIONAR. | OPERANDO COM FALHA |  |  |  |  | Chamado aberto via EmedOnline (DENSITOMETRIA) em 20/10/2026 23:38. | EM ATENDIMENTO |  |  |  |  | NENHUM (INDIVIDUAL)
28 | CLEMIR ARAIS | JUAZEIRO | CE | DO (SALESIANO). | CORRETIVA | EQUIPE EMED PLANTÃO | (85) 3254-2929 | SIM | 2026-10-20 | FORTALEZA - CE | ZELIA | 859858585858585 | [P2 - PROGRAMADO] EQUIPAMENTO APRESENTANDO FALHA NA REINICIALIZACAO DO SCANNER. | ATIVO |  |  |  | Fonte HV &: ⚪ Nenhuma das opções / Nã ¦ Mesa, Braç: ⚪ Nenhuma das opções / Ou ¦ Computador: ⚠️ Erro de comunicação se |  | EQUIPE EMED PLANTÃO - CFT | [EMEDONLINE - DENSITOMETRIA] equipamento apresentando falha na reinicializacao do scanner. ¦ [Fonte HV & Alimentação: ⚪ Nenhuma das opções / Não se aplica] [Mesa, Braço C & Shutter: ⚪ Nenhuma das opções / Outro comportamento] [Computador & Cabos HV: ⚠️ Erro de comunicação serial/USB entre computador e mesa] ¦ Solicitante: Zelia | C:\Users\vitor\OneDrive\Desktop\Sistema Emed\uploads_os\FOTO_EMEDONLINE_20261020_234413_Captura de tela 2026-10-13 230859.png | Não cadastrado |  |  | 859858585858585 | Fortaleza - CE | CONTRATO | SUGESTÃO GERAL DE ATENDIMENTO | CORRETIVA EMEDONLINE (DENSITOMETRIA) |  |  | 0 | EQUIPAMENTO APRESENTANDO FALHA NA REINICIALIZACAO DO SCANNER. | OPERANDO COM FALHA |  |  |  |  | Chamado aberto via EmedOnline (DENSITOMETRIA) em 20/10/2026 23:44. | EM ATENDIMENTO |  |  |  |  | NENHUM (INDIVIDUAL)
34 | CLINICA IMEDIATA | ARARIPINA | PE | MM SIEMENS | PREVENTIVA COM REPARO | NETTO | 5585988888888 | SIM | 2026-10-21 | AVENIDA CENTRAL, 500 - CENTRO | DRA. MARIANA - BIOMÉDICA | (87) 98888-1234 | [P3 - PREVENTIVA PROGRAMADA] PEDAL ESQUERDO DO COMPRESSOR COM FALHA | CONCLUÍDO | 08:15 | 11:45 | 3h 30m | Alimentação: Normal ¦ Compressor: Ajustado ¦ Painel: Ok | DRA. MARIANA ROCHA - BIOMÉDICA | VALFREDO V. O. NETTO - CFT 12345/CE | [EMEDONLINE - MAMOGRAFIA] Ajuste de pedal e calibração de rotina |  | 12.345.678/0001-90 | 56280-000 | radiologia@imediata.com.br | 87988881234 | AVENIDA CENTRAL, 500 - ARARIPINA/PE | CONTRATO | SUGESTÃO: AFERIÇÃO RADIOMÉTRICA & FOTOCÉLULA / AEC (MULTÍMETRO 1000V) | PREVENTIVA / CALIBRAÇÃO (MAMOGRAFIA) |  | FATURAMENTO 30 DIAS — R$ 380,00 | 380 | PEDAL DE COMPRESSAO NAO ESTA FUNCIONANDO (PEDAL ESQUERDO) | OPERACIONAL COM PENDÊNCIA (AGUARDA PREVENTIVA) | Microswitch com resistência de contato de 45 Ohms (queimado) | Desgaste mecânico do microswitch do pedal de compressão esquerdo | Substituído microswitch por peça nova original Siemens (PEC-006). Realizada calibração de força do compressor com célula de carga aferida: 15 daN a 20 daN conforme protocolo. Validação de resolução espacial e contraste com Phantom de Mamografia aprovada. | Força de compressão: 18 daN ¦ Espessura acrílica: 45mm ¦ kVp medido: 28 kV ¦ Reprodutibilidade: CV < 0.02 | Equipamento 100% liberado para atendimento clínico de rotina. | LIBERADO PARA USO NORMAL |  |  |  |  | NENHUM (INDIVIDUAL)
35 | CLINICA IMEDIATA | ARARIPINA | PE | DO | CORRETIVA | EQUIPE EMED PLANTÃO | (85) 3254-2929 | SIM | 2026-10-21 | FORTALEZA - CE | PEDRO | 34684651654 | [P1 - EMERGÊNCIA MÉDICA] EQUIPAMENTO NAO LIGA | ATIVO |  |  |  | Fonte HV &: 🟡 Oscilação momentânea na ¦ Mesa, Braç: ⚪ Nenhuma das opções / Ou ¦ Computador: ⚪ Nenhuma das opções / Nã |  | EQUIPE EMED PLANTÃO - CFT | [EMEDONLINE - DENSITOMETRIA] equipamento nao liga ¦ [Fonte HV & Alimentação: 🟡 Oscilação momentânea na rede elétrica] [Mesa, Braço C & Shutter: ⚪ Nenhuma das opções / Outro comportamento] [Computador & Cabos HV: ⚪ Nenhuma das opções / Não se aplica] ¦ Solicitante: pedro | C:\Users\vitor\OneDrive\Desktop\Sistema Emed\uploads_os\FOTO_EMEDONLINE_20261021_004453_Captura de tela 2026-10-13 230859.png | Não cadastrado |  |  | 34684651654 | Fortaleza - CE | CONTRATO | SUGESTÃO: CALIBRAÇÃO & MANUTENÇÃO EM DENSITOMETRIA ÓSSEA | CORRETIVA EMEDONLINE (DENSITOMETRIA) |  |  | 0 | EQUIPAMENTO NAO LIGA | PARADO (INOPERANTE) |  |  |  |  | Chamado aberto via EmedOnline (DENSITOMETRIA) em 21/10/2026 00:44. | EM ATENDIMENTO |  |  |  |  | NENHUM (INDIVIDUAL)